镜片透过率测量仪

软件操作说明书 V2.4

- 镜片透过率测量仪软件介绍

LENS Transmission Meter 软件是林上镜片透过率测量仪的配套软件，通过该软件可实现数据实时显示，计数，统计合格与不合格数，导出数据到 EXCEL 等功能。

- 硬件连接

数据线一头连接到电脑的 USB 口，另一端与仪器的 USB 口连接，保持测试位置为空，短按“”键执行开机操作。

- 软件安装

本软件无需安装，打开exe文件即可打开软件，如需复制软件，需将整个文件夹复制。

如出现通讯无法自动连接的情况，请安装文件夹下的CDM2123620_Setup.exe串口驱动程序。

- 软件操作

仪器连接电脑，保持测试位置为空，短按“ ”键执行开机操作，待仪器完成自校准后再打开 LENS Transmission Meter 应用软件，软件自动识别仪器并连接，此时 USB 连接状态指示灯绿色。

注：如连接状态指示灯灰色或实时显示框无数据，设备连接失败，请重新连接仪器并重新打开软件。

  - 软件界面

    - USB 连接状态指示灯

仪器连接正常：“绿色”

仪器连接异常或无连接：“灰色”

    - 参数设置，包含波段设置，上限、下限设置，计数触发源选择。

    - 实时显示框，显示选定测试点的实时数据，显示的内容包括：测试波长、上限值、下限值和实测值

    - 测试状态栏，显示测试过程的状态，包含“放料”、“测试”、“PASS/NG”

    - 统计结果，包含不合格数、合格数、总数。

    - 数据显示区，包含序列号、透过率值、是否合格、测试时间、删除。功能按键，包含计数，导出到 EXCEL，重新计数 功能。

  - 测试

按测试状态栏的提示操作：

    - 放料：把被测物放入测试孔，并对准。

    - 测试：触发源不同，操作方式不同：

（1）. 仪器按键触发：按下仪器的“计数”按键，计数 1 次，并判断合格与不合格；

（2）. 电脑鼠标触发：按下 PC 软件界面的“计数”按键，计数 1 次， 并判断合格与不合格；

（3）. 自动触发：PC 软件按照设置的判定条件进行计数，符合判定条件计数 1 次，并判断合格与不合格。

    - PASS/NG: 移除被测物，准备下一个样品测试

注：每次测试完后，要移除被测物，并且数据回归 100%后才能进行下一样品测试，否则触发按键无效。

  - 参数设置

点击参数设置，进入参数设置界面，如下图所示

- 波段设置，设置需要测试的波段

仪器共有 3 个波段：550nm、850nm、940nm，任意选择需要测试的波段进行操作（至少选择其中的一个波段）。默认设置是勾选 550nm、850nm、940nm 波段。

上下限的值是为了规定测试物的合格判定标准,勾选波段的测试值都满足“下限<=测试值<=上限”判定为合格，否则为不合格。

注：上下限设置时，需满足：下限<=上限

- 计数设置，设置计数的触发模式

计数的触发有 3 种方式，分别是仪器的按键触发，电脑鼠标触发，自动触发。默认为仪器按键触发。

- 仪器按键触发：在测试状态下，按下仪器上“计数”硬按键，计数一次。

- 电脑鼠标触发：在测试状态下，鼠标点击软件界面的“计数”按钮，计数一次。（鼠标触发可以用 ENTER 键或脚踏板代替）

- 自动触发：当被测物满足设定判定条件，仪器自动计数，并判断合格或不合格。

默认判定条件如下：

- 连续两次测量值偏差在 1%以内，并在合格范围以内，为合格

- 连续三次测量值偏差在 1%以内，并不在合格范围，不合格

- 采集 100 次数据非 100%的数据，没有满足以上判断，停止判断，为不合格

设置完成后保存设置并退出。

注：重新设置参数将会清除历史

  - 导出数据

点击[导出到 EXCEL]，跳出保存数据提示框，选择保存地址和文件名，确认保存，数据保存为 EXCEL 数据。

  - 重新计数

点击[重新计数]，跳出保存数据提示框，保存数据后系统从 0 开始计数。